Upit gospodarskog subjekta:

U troškovniku pod točkom 17 navedeno je "Vanjske dimenzije bez postolja (DxVxŠ): minimalno 1350x1545x810 mm uz mogućnost smanjenja širine na 790 mm radi prolaska kroz vrata"

Budući da je navedeno da dubina kabineta je 1350 a širina 810 a visina 1545, trebali bi potvrdu navedenih dimenzija, također je bitna informacija o visini 1545 koja je bez stalka pa bi trebali potvrdu istog.

Pod stavkom 22. "Upravljački sustav kabineta s grafičkim zaslonom u boji osjetljivim na dodir"

Da li će se uzeti u obzir i zaslon koji nije osjetljiv na dodir radi korištenja istog u rukavicama , što je velika vjerojatnost a isti je daleko efikasniji sa membranskom tipkovnicom. Također broj ponuditelja će biti veći.

Odgovor:

Stavka 17. tehničkih specifikacija glasila je: Vanjske dimenzije bez postolja (DxVxŠ): minimalno 1350x1545x810 mm uz mogućnost smanjenja širine na 790 mm radi prolaska kroz vrata.

Stavka 17. tehničkih specifikacija se mijenja i sada glasi: Vanjske dimenzije bez postolja (DubinaxVisinaxŠirina): minimalno 810x1545x1350 mm uz mogućnost smanjenja dubine na 790 mm radi prolaska kroz vrata.

Stavka 22. tehničkih specifikacija se ne mijenja.

Izmijenjena dokumentacija objavljuje se na web stanicama naručitelja.