UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

8. Dispenzer za čistu i ultračistu vodu s 0,22 μm sterilnim filterima. Mogućnost postavljanja

dispenzera na udaljenost do 5 m od uređaja.

Prijedlog za izmjenom:

8. Dispenzer za čistu i ultračistu vodu s 0,22 μm sterilnim filterima.

Obrazloženje: Tražena specifikacija je koncipirana da ograničava Naručitelja u rješenjima koje drugi

proizvođači nude.

10. Specifikacija čiste vode (tip 2) treba biti:

- elektrovodljivost (μS/cm at 25 °C) > 0,2 μS/cm

- El. otpornost pri 25 °C > 2 MΩ/cm

- TOC < 30 ppb

- mikrobiološka čistoća < 0,01 cfu/mL

- Dnase >5 pg/mL, Rnase < 1pg/mL, proteaze < 0,15 μg/mL

Prijedlog za izmjenom:

10. Specifikacija čiste vode (tip 2) treba biti:

- elektrovodljivost (μS/cm at 25 °C) > 0,2 μS/cm

Obrazloženje:

Tražena specifikacija je koncipirana na način da Naručitelj opisuje specifikacije ultra čiste vode (tip 1), a ne tip 2. Kako bi se Naručitelj osigurao i dobio najoptimalnije rješenje za svoje analize, nije potrebno navoditi ostale specifikacije nego samo elektrovodljivost.

ODGOVOR:

Mijenja se tehnička specifikacija za Grupu 1. Uređaj za ultračistu vodu, koje sada glase:

8. Dispenzeri za čistu i ultračistu vodu s 0,22 µm sterilnim filterima. Mogućnost postavljanja dispenzera na udaljenosti do 5 m od uređaja, omogućavajući fleksibilnu instalaciju (npr. uređaj ispod stola, a dispenzer na radnoj plohi).

10. Specifikacija čiste vode (tip 2) treba biti:

- elektrovodljivost (µS/cm at 25 °C) < 1,0 µS/cm

- El. otpornost pri 25⁰ >1 MΩ/cm

- TOC < 50 ppb

**Shodno tome produljuje se rok za dostavu ponuda do 29.07.2024. do 12:00 sati.**